贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）医疗设备自行采购项目文件

| 项目名称： | 纯水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式： | 院内自行采购 | 采购类别： | 货物 |
| 采 购 人： | 贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院） |  |  |
| 详细地址： | 贵州省凯里市康复路3号 |  |  |

第一部分

一、项目基本信息

项目名称:纯水系统

采购方式: 院内自行采购

资金来源：自筹资金

采购数量 1套

栏标价:150000.00元；

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、供应商资格条件

1.一般资格要求:

①供应商属于企业法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件或 扫描件加盖供应商公章）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供完整的 2022 年或 2023 年度财务审计报告，包括资产负债表、利润表、 现金流量表及其附注（复印件加盖供应商单位公章，审计报告应盖有会计师事务所单位章和 注册会计师的执业专用章、并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或提供基本开 户银行出具的资信证明（复印件或扫描件加盖供应商公章）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（供应商自行承诺，加盖供应商公章）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2022 年 6 月以来任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （证明材料需提供完税凭证、社保缴纳凭证的复印件并加盖供应商公章）；

⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （供应商自行承诺，加盖供应商公章）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商提供未被“信用中国”网站,列入失信被执行人、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信名单；未被“中国政府采购”网站，列入政府采购严重违 法失信行为信息记录名单的书面声明（格式自拟, 附本项目招标公告发布后至开标之前的查询截图）。如被列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目 投标的将取消投标资格，并承担由此造成的一切后果及法律责任。

2.特殊资格要求：

①供应商须提供医疗器械经营许可证（有效期内）或备案证明(经营范围需覆盖属于医疗 器械投标产品)

②供应商须提供所投产品医疗器械注册证（有效期内） (含登记表(若有)等附件)或备案 证书(凭证)

③供应商须保证，所提供材料真实性的自我保证声明（格式自拟，加盖供应商公章）

注：如存在证件过期补办，尚在审批期内的，需提供本单位已申请提交补办的证明材料。

④法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。

### 三、 货物要求

1、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为合法生产商、经销商提供的合格产品。

2、货物须满足的规范、标准

必须是全新原装正品，货物必须符合国家产品质量检测标准以及该产品的出厂标准。

第二部分

采购清单、技术参数及商务要求

### 第一节 采购清单及技术参数

- 一、采购需求

| 设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 纯水系统 | 1台 | 详见下列具体主要技术要求 |

- 主要技术要求

一、工作条件

1.工作环境:5～40℃  相对湿度≤80%

2.工作电源:380V±10%   50～60HZ

3.进水水源：市政自来水（TDS<200PPm）、正常工作要求进水压力：0.2～0.4MPa

二、主要技术参数

1、产水量：≥2000L/H（25℃）

2、产水水质：纯水电导率≤15µs/cm@25℃, 产水水质符合《中华人民共和国卫生行业标准：WS310.1-2016医院消毒供应中心》用水标准

3、系统回收率：≥50％

4、主要工艺:采用预处理+单级反渗透系统+恒压供水系统

5、系统总功率:4.0KW±10%

6、主机尺寸：   主机模块1700×750×1600（mm）、

预处理供水模块1200×450×1800（mm）、

三、系统功能特点

1.设计结构：主机采用模块化设计，分为预处理供水模块、反渗透模块，占地面积小节约空间。

★2. 预处理系统：由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成，均采用全自动控制头，自动冲洗再生。并具有超纯水生产用的预处理检测装置先进技术（需提供证明文件）

★.反渗透膜: 反渗透装置采用进口芳香型聚酰胺复合膜，具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。提供证明文件。

4.反渗透高压泵:标配不锈钢立式多级离心泵。

5.恒压供水系统:标配不锈钢增压泵，采用全自动水泵控制器控制，数字电路经久赖用并可手动操作。

6.出水水质可在线监测、多点取水，并可直接与消毒清洗设备及其他相关设备对接使用；

7.系统设计:实现无死腔、死角。

8.监测方式:全自动在线检测水质、压力流量等。

★9.控制系统：：加载超纯水设备专用的“超纯水机电气控制系统(UP-water)V1.0”软件系统技术（需提供证明文件），系统采用，由静压式液位系统和PLC全自动控制双系统联动运行。整个控制系统具备：开机自检、停水停电自动保护、水电超压自动保护、系统自动维护冲洗等功能。

10.纯水水箱：用于储备反渗透产水，容积：2000L; 材质为PE水箱，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

第二节 商务要求

一、实施方案

根据项目需求提供可行的实施方案，其内容包括但不仅限于：

- 实施措施：采购产品质量保证，供货时间计划，设备运输、安装方案，应急补救方案等；

- 设备的培训方案：包括培训计划、时间、人员，包括产品安全操作，意外处理措施，应急措施等。

- 付款方式： 具体以中标人与采购人签订的合同为准。

二、售后服务、技术培训要求

1.1设备制造商在本省内设有办事处并提供社保证明，有稳定的售后服务体系，设备出现异常，1小时内给予电话回复；24小时内到达现场排除故障。 特殊零件更换3天内解决，更换的配件的须保证为原厂全新的配件， 如不能排除故障的，需提供备用机使用。

1.2质保期：质保期≥1 年，自项目验收合格并正常使用和运行 48 小时后进入质保期，国家标准或行业标准，如国家相关责任期法律法规优于本要求的按国家相关法律法规执行（质保期内所有零部件维修更换由中标人自行承担）。必须是2022年以来全新原装正品，货物必须符合国家产品质量检测标准以及该产品的出厂标准。

按国家有关规定执行，供应商应承诺一旦中标在质保期内对投标产品因产品质量不良而产生损坏或不能正常工作的给予免费更换或免费维修。（格式自拟，供应商须提供承诺函原件扫描件加盖投标单位电子章为准）。

三、综合实力

1.１、具有“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”证书

1.2、生产厂家通过知识产权产权体系认证GBT29490-2013.

1.3、通过GB/T24001-2016环境管理体系认证。

其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订合同时商定。

## 第三部分

## 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

### 第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

评 分 表

| 供应商名称 评分项及分值 |  |  |  | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  |  | 分值标准 |  |  |  |
| 价格分（30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100； 注：1.评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价为满足招标文件要求的各投标供应商的投标报价。 2.根据（财库〔2022〕19号）文件规定，供应商所投标产品属于小型或微型企业产品的，其价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  | 0-30分 |  |  |  |
| 技术分 （45分） | 技术指标、参数响应情况 （45分） | 投标产品技术及性能要求评价分： （1）投标人提供的投标产品完全满足或优于招标文件技术参数要求的条款得45分。 （2）投标产品的响应与招标文件技术参数要求的任意一条“★”条款存在负偏离，扣减5分/条，非标注“★”扣减2 分/条，最多扣30分。 注：1.采购文件采购清单中带“★”部分和未带“★”的条款中要求提供相关证明材料的，投标供应商须提供相关证明材料作为佐证材料，未提供证明材料的则评标委员会有权判定对应技术条款为负偏离； 2.所投产品技术参数及证明材料不得虚假应标，一经查实，取消投标资格并且追究其法律责任； 3.评分依据以技术偏离表为准。 | 0-45分 |  |  |  |
| 商务分 （25分） | 实施方案 （10分） | 投标人根据项目需求提供可行的实施方案，其内容包括但不仅限于： - 实施措施：采购产品质量保证，供货时间计划，设备运输、安装方案，应急补救方案等；（得0-5分） - 2.设备的培训方案：包括培训计划、时间、人员，包括产品安全操作，意外处理措施，应急措施等。（得0-5分） | 0-10分 |  |  |  |
|  | 售后服务方案 （10分） | - 投标人根据项目需求提供可行的售后服务方案，其内容包括但不仅限于： - 1.售后服务包括保修期、维护保养等内容，各阶段服务计划全面、服务响应时间短、零配件供应详细、合理，切合实际，得0-5分； 2.供应商承诺质保期1年的得3分，承诺每增加1年的得2分，满分5分。 | 0-10分 |  |  |  |
|  | 综合实力（3分） | - 制造商具有“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”其中一项证书得1分； - 2.制造商具有知识产权产权体系认证GBT29490-2013得1分； 3.制造商具有GB/T24001-2016环境管理体系认证得1分。 | 0-3分 |  |  |  |
|  | 厂家授权书（2分） | 需提供生产厂家或总代理商销售授权书，得 2 分。 评分依据：提供授权书原件扫描件或复印件扫描件加盖投标单位电子章为准，不提供或缺项不得分。 | 0-2分 |  |  |  |
| 得分 |  |  | 100分 |  |  |  |

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

- 技术参数确认函

- 致贵州.................医院：

我司                （生产厂家或制造商合法代理商名称）承诺在   （项目名称）    中出具的技术参数确认函中的技术参数与我司对外的公开产品技术参数一致，与相应的产品检测报告一致，在此进行确认。具体技术参数响应如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌型号及主要技术参数 | 生产厂商及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如技术参数确认函为制造商合法代理商提供，需提供生产厂商与制造商合法代理商之间的授权委托书等相关证明材料；未提供相关证明材料的，做未提供技术参数确认函处理。

生产厂家或制造商合法代理商：                （盖章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

质量保证承诺书

致： （采购单位名称）：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：