激光口腔治疗仪技术参数

产品技术参数：

1、*感染控制要求；外壳可高温高压消毒，避免交叉感染

2、外观：主机、保护外壳外表面应整洁、色泽均匀、无明显划痕。

3、*激光中心波长：660nm±10nm。

4、*终端激光输出功率：160mW——220mW。

5、*终端输出激光功率不稳定度St：小于±10%。

6、*激光输出功率复现性RP：小于±10%。

7、*定时控制装置：60S±3S。

8、低电量保护：当电压低于1.8V时，治疗仪自动停止工作。

9、*符合激光辐射安全要求，按GB7247.1-2012的相关要求治疗仪激光类别为Ⅰ类；

10、电气安全要求：治疗仪应符合GB9706.1-2007的相关要求；

11、电磁兼容性：治疗仪应符合YY 0505-2012的要求；

12、环境实验要求：应符合GB/T14710-2009中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组等的相关规定。

13、工作条件：工作温度5℃-40℃，相对湿度≦90%，大气压力700hpa_—1060hpa,电源（内部电池：2节1.2VAAA镍氢可充电电池）：DC2.4V±0.6V。

14、适用范围：与一次性使用口腔治疗盒配合使用，用于牙龈炎、牙周炎（轻度、中度、重度牙周炎，侵袭性牙周炎）、冠周炎、干槽证、牙龈瘘管、种植术前后、种植并发症、种植体周围组织疾病、翻瓣手术、 根尖周炎、牙髓病根管治疗、牙周牙髓联合病变及根分叉病变、龋齿、口腔黏膜病（如口腔白斑、口腔扁平苔癣等）的治疗。

15、*配套耗材需挂网。