一、技术要求

1.1电源：交流220V；频率：50Hz

1.2安全分类：I类,BF型

1.3输入功率：200VA；

★ 1.4灵敏度及误差：≤5％

1.5时间常数：≥3.2s

1.6幅频特性：幅度变化在-10% ～+5%之间所对应的频率范围在1Hz～60Hz

1.7输入阻抗：≥2.5MΩ

1.8共模抑制比：对10V 50Hz交流干扰的共模抑制比，各导联≥80dB

1.9保护接地阻抗：网电源输入插头中的保护接地脚与已保护接地的所有可触及金属部件之间的阻抗≤0.1Ω

二、功能要求

★2.1一次采集数据多种分析共享：只需要采集一次数据就可以自动转换为多种其他格式数据,可以采用多种分析方法对数据进行分析，分析方法包括：QT、QTc离散度测量分析、频域心电图分析、心电向量图分析（时间心向量图和连续时间心向量图）、心室晚电位分析(时域、频域、时频)、高频心电图分析、心率变异性分析(时域、频域、非线性)、RT间期变异性分析(时域、频域、非线性)等。

★ 2.2心电图即时记忆功能：12导心电同步采样记录时间可灵活设定(最长可达5分钟)，采用逆时间记录的方式，当医生看到屏幕上异常波形时，只需点击“停止”键，保证异常波形已经即时记录下来，绝无缺漏。

★2.3导联模式自动转换功能：系统可自动将Wilson导联方式采集的心电数据转换为Frank导联的数据。即对病人进行心电向量图分析时，直接以Wilson导联方式采集同步12导心电图数据，由系统自动推算出模拟心向量图。

★ 2.4具备九大心电图分析功能：

2.4.1同步12 导联心电图分析 ；

2.4.2 QT、QTC离散度分析 ；

2.4.3频域心电图分析 ；

2.4.4心电向量图分析 ；

2.4.5时间心向量图和连续时间心向量图分析 ；

2.4.6心室晚电位分析（时域、频域、时频）；

2.4.7高频心电图分析；

2.4.8心率变异性分析（时域、频域、非线性）；

2.4.9 RT间期变异性分析（时域、频域、非线性）；

2.5软件功能：

2.5.1 支持win7/win10操作系统，全中文界面，操作快捷方便。

2.5.2 USB 2.0通迅接口，双重隔离，具有高抗干扰能力，支持开机状态下直接插拔，即插即用。

2.5.3高分辨率心电图打印输出，有利于长期保存，打印心电图符合心电图系统国际标准。

2.5.4具有多种打印报告模式：包括横打、胸导半幅打印、长程打印、12导同步打印等。支持12导长程心电图打印，可以任选1～3导联长程打印，支持无网格打印。

2.5.5完备的病案管理系统：快速查询、分类统计、删除、修改、大容量存贮、光盘刻录病历等，拥有大量诊断词库，无须输入汉字就可生成规范化诊断报告单，可存储诊断结果。

2.5.6支持A4和A5打印报告模式，方便医院归档，支持激光和喷墨打印。

- 配置要求

3.1电脑主机：4G内存，1T硬盘，双核 CPU，19寸液晶显示器

3.2 打印机：黑白激光打印机

3.3推车：豪华移动推车，ABS材质

3.4 采集盒：USB接口

3.5软件：支持Win7/Win10系统

3.6 附件：导联线、肢体夹、吸球等