贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院）医疗设备自行采购项目文件

| 项目名称： | 阴茎勃起硬度分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式： | 院内自行采购 | 采购类别： | 货物 |
| 采 购 人： | 贵州医科大学第二附属医院（黔东南州第二人民医院） |  |  |
| 详细地址： | 贵州省凯里市康复路3号 |  |  |

第一部分

一、项目基本信息

项目名称: 阴茎勃起硬度分析仪

采购方式: 院内自行采购

资金来源：自筹资金

采购数量 1台

栏标价:490000.00元；

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、供应商资格条件

1.一般资格要求:

①供应商属于企业法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件或 扫描件加盖供应商公章）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供完整的 2022 年或 2023 年度财务审计报告，包括资产负债表、利润表、 现金流量表及其附注（复印件加盖供应商单位公章，审计报告应盖有会计师事务所单位章和 注册会计师的执业专用章、并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或提供基本开 户银行出具的资信证明（复印件或扫描件加盖供应商公章）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（供应商自行承诺，加盖供应商公章）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供  2023 年 1 月以来任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （证明材料需提供完税凭证、社保缴纳凭证的复印件并加盖供应商公章）；

⑤参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （供应商自行承诺，加盖供应商公章）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商提供未被“信用中国”网站,列入失信被执行人、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信名单；未被“中国政府采购”网站，列入政府采购严重违 法失信行为信息记录名单的书面声明（格式自拟, 附本项目招标公告发布后至开标之前的查询截图）。如被列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目 投标的将取消投标资格，并承担由此造成的一切后果及法律责任。

2.特殊资格要求：

①供应商须提供医疗器械经营许可证（有效期内）或备案证明(经营范围需覆盖属于医疗 器械投标产品)

②供应商须提供所投产品医疗器械注册证（有效期内） (含登记表(若有)等附件)或备案 证书(凭证)

③供应商须保证，所提供材料真实性的自我保证声明（格式自拟，加盖供应商公章）

注：如存在证件过期补办，尚在审批期内的，需提供本单位已申请提交补办的证明材料。

④法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。

### 三、 货物要求

1、货物范围

本项目采购的货物来源范围要求为合法生产商、经销商提供的合格产品。

2、货物须满足的规范、标准

必须是全新原装正品，货物必须符合国家产品质量检测标准以及该产品的出厂标准。

第二部分

采购清单、技术参数及商务要求

### 第一节 采购清单及技术参数

- 一、采购需求

| 设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 阴茎勃起硬度分析仪 | 1台 | 详见下列具体主要技术要求 |

- 主要技术要求

| 序号 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器要求： |
|  | 能够自动控制理论和电脑全自动数字显示于一体，性能优越，安全性高，可有效进行男性阴茎的硬度检测为制定治疗方案提供可靠的数据参考。一种勃起硬度检测探头。 |
| 二 | 主要配置： |
| 1 | 工作站1套（包含：主机、显示器、电脑主机、硬度检测盒等） |
| 三 | 工作条件： |
| 1 | 工作环境温度：5°C～40°C； 相对湿度：≦80% 工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz 连续工作时间 ≥8h 最大输入功率：≤300VA 仪器应远离磁场干扰 |
| 四 | 技术参数： |
| 1 | 技术参数： ★1、轴向硬度测量范围：0-2000g。 ★2、径向硬度测量范围：0-2000g。 3、硬度检测传感器精度：±1g 4、阴茎周径检测范围：30-120mm，误差：±3mm。 5、阴茎长度检测范围：55-175mm，误差：±1mm。 6、连续测试时间：≤30min，误差±1%。 |
|  | 夜间阴茎勃起（NPT）记录： 夜间采集模式时长≥8小时 夜间睡眠状态采集时长≥8小时 时刻记录可显示年月日时分秒 ★电阻式传感器电阻值的变化量△R≥100kΩ ★电阻式传感器周长的变化量△L≥20mm ★自动参数生成，可显示勃起次数，最大勃起强度，最大勃起时间等数据。 采样频率 0.5HZ±20% 供电电压 4.2v±10% 外形尺寸 ≥96mm*69mm*17mm USB接口，数据传输更方便快速 具有快速存储技术，可以进行快速数据回放，即使断电，数据记录盒中存储的信号也不会丢失采样频率高，数据更丰富，更加详细的反应阴茎勃起状况锂电池供电，使用时间更长更安全 一次性传感器设计，更卫生更安全 独创的双模式，使检测更灵活准确 电池电量不足报警指示，减少因为电量不足造成的无效测试 实时时刻显示记录，可完全再现使用者夜间勃起现象于时间关系 支持LIS通讯 支持病例模板修改 支持病例文件的PDF文件导出 支持病例库的查询删除功能 支持检查医生，诊断结果，诊断意见的自建数据库功能 支持软件开机画面更改，软件标题名称更改功能 |
| 2 | 控制方式：计算机自动控制 工作方式：计算机自动控制，手动操作 |
| 3 | 台式机型 |
| 五 | 仪器功能需求： |
| 1 | 1、采用气囊环绕机构，调节合适压力环绕接触阴茎，使阴茎能够居中放置，保证测量位置的准确性。 2、采用高精度压力传感器，精度误差±1g。 3、采用高精度电机作为运动机构，对阴茎长度及横截面直径的测量精度±1mm。 4、采用专用的隔离套，避免交叉感染。 5、采用牛角移动支架设计，可灵活改变患者测量体位。 6、直接：采用实验室硬度检测方法，数据客观科学，直接反应阴茎硬度。 7、准确：根据硬度临床标准，以“克”为单位测量阴茎硬度，可简单准确的测量出阴茎硬度。同时还能检测阴茎的直径以及长度。 8、双重检测：同时检测轴向硬度和径向硬度，双重保障，检测结果更加准确。 |
| 六 | 操作界面： |
| 1 | 电脑，人性化操作界面，专业级软件 |
| 2 | 具有照片效果彩色报告打印功能，还可自行设计打印报告，支持打印预览。 |
| 七 | 适应症 |
| 1 | 检测范围：检测男性阴茎的硬度，适用于男性性功能检测。 |

第二节 商务要求

- 商务要求

实施方案

根据项目需求提供可行的实施方案，其内容包括但不仅限于：

- 实施措施：采购产品质量保证，供货时间计划，设备运输、安装方案，应急补救方案等；

- 设备的培训方案：包括培训计划、时间、人员，包括产品安全操作，意外处理措施，应急措施等。

1、产品质量保证

质保期：质保期≥1 年，自项目验收合格并正常使用和运行 48 小时后进入质保期，国家标准或行业标准，如国家相关责任期法律法规优于本要求的按国家相关法律法规执行（质保期内所有零部件维修更换由中标人自行承担）。必须是2022年以来全新原装正品，货物必须符合国家产品质量检测标准以及该产品的出厂标准。

按国家有关规定执行，供应商应承诺一旦中标在质保期内对投标产品因产品质量不良而产生损坏或不能正常工作的给予免费更换或免费维修。（格式自拟，供应商须提供承诺函原件扫描件加盖投标单位电子章为准）。

2、交货时间及地点

（1）交货时间：合同签订后 30 日内完成交货及安装调试。

（2）交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式

具体以中标人与采购人签订的合同为准。

4、技术培训

1、驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试、维修。

2、厂家提供专业人员现场操作和培训。（用户能够独立熟练操作为止）

5、售后服务

故障响应时长：接到通知 2 小时内给予明确答复，24 小时内到达现场排除故障。

特殊零件更换3天内解决，更换的配件的须保证为原厂全新的配件， 如不能排除故障的，需提供备用机使用。

6、技术资料提交

提供技术和操作手册。

- 综合实力

具有“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”证书

通过GB/T24001-2016环境管理体系认证。

其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订合同时商定。

## 第三部分

## 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

### 第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

评 分 表

| 供应商名称 评分项及分值 |  |  |  | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  |  | 分值标准 |  |  |  |
| 价格分（30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100； 注：1.评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价为满足招标文件要求的各投标供应商的投标报价。 2.根据（财库〔2022〕19号）文件规定，供应商所投标产品属于小型或微型企业产品的，其价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  | 0-30分 |  |  |  |
| 技术分 （45分） | 技术指标、参数响应情况 （45分） | 投标产品技术及性能要求评价分： （1）投标人提供的投标产品完全满足或优于招标文件技术参数要求的条款得45分。 （2）投标产品的响应与招标文件技术参数要求的任意一条“★”条款存在负偏离，扣减5分/条，非标注“★”扣减2 分/条，最多扣30分。 注：1.采购文件采购清单中带“★”部分和未带“★”的条款中要求提供相关证明材料的，投标供应商须提供相关证明材料作为佐证材料，未提供证明材料的则评标委员会有权判定对应技术条款为负偏离； 2.所投产品技术参数及证明材料不得虚假应标，一经查实，取消投标资格并且追究其法律责任； 3.评分依据以技术偏离表为准。 | 0-45分 |  |  |  |
| 商务分 （25分） | 实施方案 （10分） | 投标人根据项目需求提供可行的实施方案，其内容包括但不仅限于： - 实施措施：采购产品质量保证，供货时间计划，设备运输、安装方案，应急补救方案等；（得0-5分） - 2.设备的培训方案：包括培训计划、时间、人员，包括产品安全操作，意外处理措施，应急措施等。（得0-5分） | 0-10分 |  |  |  |
|  | 售后服务方案 （10分） | - 投标人根据项目需求提供可行的售后服务方案，其内容包括但不仅限于： - 1.售后服务包括保修期、维护保养等内容，各阶段服务计划全面、服务响应时间短、零配件供应详细、合理，切合实际，得0-5分； 2.供应商承诺质保期1年的得3分，承诺每增加1年的得2分，满分5分。 | 0-10分 |  |  |  |
|  | 综合实力（3分） | 1.具有“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”证书。得1.5分 2.通过GB/T24001-2016环境管理体系认证。得1.5分 | 0-3分 |  |  |  |
|  | 厂家授权书（2分） | 需提供生产厂家或总代理商销售授权书，得 2 分。 评分依据：提供授权书原件扫描件或复印件扫描件加盖投标单位电子章为准，不提供或缺项不得分。 | 0-2分 |  |  |  |
| 得分 |  |  | 100分 |  |  |  |

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

- 技术参数确认函

- 致贵州.................医院：

我司                （生产厂家或制造商合法代理商名称）承诺在   （项目名称）    中出具的技术参数确认函中的技术参数与我司对外的公开产品技术参数一致，与相应的产品检测报告一致，在此进行确认。具体技术参数响应如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌型号及主要技术参数 | 生产厂商及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如技术参数确认函为制造商合法代理商提供，需提供生产厂商与制造商合法代理商之间的授权委托书等相关证明材料；未提供相关证明材料的，做未提供技术参数确认函处理。

生产厂家或制造商合法代理商：                （盖章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

质量保证承诺书

致： （采购单位名称）：

我方作为设备供应商，我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：