医用升温毯性能参数

- 1、设备主要包括两部分：升温毯和主机。

## ⑴ 主机温度控制的设置范围：33.0℃～39.0℃。

## ⑵ 主机温度显示： 20℃～44℃，

## ⑶ 体表传感器：体表传感器显示范围为28℃～43℃。

⑷ 双路温度传感器，一路为温度控制，一路为温度保护，确保绝对的安全有效。

2、使用条件无特殊要求

⑴ 电源电压：AC220V  50Hz±1Hz

⑵ 输入功率：≤150VA

⑶ 环境温度：＋10~＋30℃

⑷ 环境相对湿度：30%-75%

⑸ 大气压力范围：正常大气压（700hpa ~1060hpa）

⑹ 如贮存期≥5年，应返厂做安全及性能检测方可使用

## 3、操作简单

⑴ 自动/手动控制模式键灵活转换

可在两种加温模式间相互切换，手动模式用于控制升温速率或输出热功率，临床主要用于手术后控制低温患者复温速度，设定值越低升温速率越慢。一般使用建议设定温度的自动模式。

⑵ 设置控制值方便可靠

自动以0.1°C梯度可调整（33.0℃~39.0℃），手动以10%梯度可调整（0%~100%）。

## ⑶ 显示、指示灯合理有效，方便安全

1)	传感器失效报警指示

当温度控制传感器损坏或与控制装置断开或短路连接，传感器报警指示灯点亮并闪烁。

2) 超温报警指示

当加热毯温度超过42度时，温度保护装置热断路器动作，加温装置自动关闭加热，超温报警指示灯点亮并闪烁。

3) 温度波动报警指示

当加热毯接触表面温度值偏离设置值超过±1℃时，温度波动指示灯点亮并闪烁。

4) 系统故障报警指示

当主机控制电路有故障时，系统故障指示灯点亮并闪烁。

5) 电源故障报警指示

当主机供电网中断时，电源指示灯点亮并闪烁。

6) 报警指示灯

当报警系统提示报警时，伴随有声光提示，按下静音键即可消除声音报警。消除时间8 分钟（±30秒）声音自动恢复。

8) 体表温度指示灯

指示灯亮时，窗口显示的是皮肤温度。显示约30秒后会自动切换到毯面温度显示。

9) 毯面温度指示灯

指示灯亮时，窗口显示的是加热毯温度。

10)	电源指示灯

接通交流电源开关与工作电源开关后，电源指示灯点亮。