颅脑手术头架技术要求

通过13485质量体系认证，通过产品CE认证

1.整体：头架采用优质航空铝镁合金整体板材铣削而成，材料密实。坚固耐用、不生锈、重量轻。 表面经过特殊哑光处理光滑坚硬，具有防腐，防老化，外观色泽均匀。

2. 多功能底座：插杆可拆换。端臂间距可调，两根插杆都可以滑动，以接驳各种品牌、型号手术床。底座整体防漏电，确保和手术床绝缘。头架底轴长500mm，插杆调节宽度165-600mm，头架伸展上下升降量850mm+50mm,前后移动量400mm,左右移动量450mm.转摆角≥80°

3. 滚珠万向轴：球型阻尼轴连接（便于术中微调）。可360°侧旋转；120°扇形旋转；90°侧卧位固定。内置弹簧卡锁。接口为耐磨的不锈钢螺纹，固定牢固。锁紧手柄单手柄无妨碍设计，操作简单，锁定稳固。90度侧倾口，可迅速满足仰卧、俯卧、侧卧、坐姿等各种体位。

4.U形头夹：

4.1三钉式固定， 3钉按等腰三角形分布，三钉同步对头部加压，用最少数量的头钉达到最稳固的固定。头夹双弓形流线型设计，应力传导均匀。

4.2 ★双钉锁紧端为双齿面对咬式锁紧结构而非滚珠挤压式，双齿面对咬锁紧结构能有效避免滚珠挤压式多次使用后因磨损造成间隙式松动，从而保证手术安全。

4.3★双钉钉持采用螺栓式固位，可快速打开或锁紧双钉钉持，螺栓式固位锁紧后无间隙、无晃动。且无需任何工具快速切换成人或儿童钉持。

4.4 单钉双压力刻度显示，精确确定颅骨受压压力,显示数值一目了然

4.5 可配置行星轮式连接器，配带立体定位导航坐标接口。

4.6 左右头顶最小距离65mm；能作360°转动，摆动角≥180°。

5.头钉：成人、儿童，适应不同患者，头钉经热处理其硬度为HRC40-48。

6. 头托：马蹄形头托采用硅胶材料，适合于各种大小和形状的头颅，拥有多种头部体位固定功能。