电动骨髓输液系统技术要求

- 尺寸：106mm*148mm*37mm，允差不大于±10%。

- 外观：不得有锋棱、毛刺、划痕等缺陷

- ▲外壳及其零部件刚度：45N直接向内的力加在面积625MM2的任何面上，不造成任何显而易见的损伤。

- ▲额定转速：电池满电时，1150r/min，允差不大于±10%。

- 空载噪声：≤75dB(A计权)。

- 径向圆跳动：≤0.1mm。

- 轴向移动：≤0.5mm。

- 表面温度：空载运行5min，表面温度≤50℃

- ▲输出扭矩：≥0.8N·m。

- 过流保护：产品在充电状态，充电完成后产品自动停止充电。

- 过载保护：产品使用时穿刺针遇到较大的阻力时，产品应停止运行。

- 松开扳机，刹车停机时间≤1.5s；

- ▲夹持力：转轴与穿刺针连接的夹持力应≥1N。

- 电池电量：充满电后，在1A放电电流下，放电时间≥30min。

- ▲使用：充电状态时，不能运行。

- 电量指示：有电量指示功能，以档位提示。

- ▲电量显示：产品在充电状态，有电量显示。