**综合手术台技术要求**

1.产品要求：

采用油泵升降，手术时所需体位调整均在台面两侧操作；台面及护罩材质选择优质不锈钢。

2.主要技术参数：

长\*宽\*高：2000mm\*480mm\*790mm

升降行程：≥250mm

前倾：≥30°后倾：≥20°

左右倾：≥18°

背板上折：≥80°

背板下折：≥18°

头板上折：≥45°

头板下折：≥90°

腰板升高：≥115mm

腿板下折：≥90°

3.配置需求清单：

床垫 1套

麻醉屏架 1只

支肩 2只

支身 2只

搁臂板 2只

搁腿架 2只